淮北市疾控中心PCR负压实验室承建工程采购项目

竞争性磋商公告

根据我市疫情防控需要，现对淮北市疾控中心PCR负压实验室承建工程采购项目进行竞争性磋商招标。项目施工面积约为110平方米，项目预算50万元。定于2020年7月17日15时在淮北市相山区孟山中路公共卫生大厦淮北市疾病预防控制中心八楼会议室召开磋商会议，届时欢迎具备条件的承建方参加会议。

现场考察时间：2020年7月8日-7月13日。

联 系 人：于勇   联系电话：13966135600   0561-3115261

技术咨询：王敏     联系电话：18956181608   0561-3119632

附件：《评分办法》

淮北市疾病预防控制中心                                                         2020-07-08

## 一、评分办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、技术分 70 分。合格投标人的综合得分为所有评委评分的价格评分与技术评分总和的算术平均值，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，投标报价低者排名优先；投标报价仍相同的，技术分高者排名优先；仍相同的，由采购人代表在监管部门监督下抽签确定排名。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。评分过程四舍五入，并保留小数2位。

## 二、评分细则

| 评审内容 | 满分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分(30分) | 投标价格 | 30 | 价格分计算采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标承建商的价格为统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30。 |
| 技术分(70分) | 技术参数 | 40 | 技术参数响应情况完全满足或优于招标文件要求得40分；标注*号条款的，每有一条不满足扣5分，未标注*号条款，每有一条不满足扣3分。扣完为止。 注：以采购需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |
|  | 施工图纸及现场效果图 | 9 | 根据承建方提供的设计图纸由评委会进行综合评分： (1)提供完全正确合理的施工图纸及现场效果图，得9分； (2) 提供较为完全正确合理的施工图纸及现场效果图，得6分； (3) 提供不完全正确合理的施工图纸及现场效果图，得3分；；（4）未提供施工图纸及现场效果图的，本项不得分。 |
|  | 承建能力 | 10 | (1) 承建方是实验室设备生产制造厂家并具有实体厂房(提供厂房实景图片证明)，能完全独立完成本项目供货、安装调试等工作能力，得3分。 (2) 承建方具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康和安全管理体系认证证书（有效期内的），每具有1个得1分，共3分。 (3) 承建方具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质，得4分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 评委会根据投标承建方提供的售后服务、维保方案、免费质保期及本地化服务情况等进行综合评审，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或者未提供均不得分。 |
|  | 类似业绩 | 8 | 投标人每提供一例近三年(2017年1月1日至今)在安徽省内完成的经过政府采购招投标，且可查询中标情况的供货业绩合同(须含实验台柜及通风系统)： (1)合同金额在120万元以上的(不含120万)，得4分； (2)合同金额在90~120万元的(不含90万)，得3分； (3)合同金额在60~90万元的(不含60万)，得2分； (4)合同金额在30~60万元的(不含30万)，得1分。 (5)在医疗卫生系统每承建1家PCR负压实验室得1分，最多得4分。 注：投标文件中应提供合同、中标通知书及验收单扫描件或影印件，如合同或验收材料中无法体现产品名称、签订时间等内容，须另附业主盖章的证明文件。 |

三、采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木边台 | L*750*800 | 14 | 米 | (1)台面部分： 采用≥12.7mm厚理化板，表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。 *①材质要求：产品表面采用进口电子束固化技术（EBC）专用膜，经高温高压后生产之实芯板材，投标时需检附进口电子束固化技术证明文件。 *②抗酸碱性能：乙酸（99%）、氨水（25%）、石脑油、双氧水（3%）、苯酚、氧化锌饱和液、亚甲蓝指示剂、凡士林、尿素、氯化镁溶液（10%）、红药水、氯化钠溶液（5%）、蔗糖溶液（5%）、正乙烷、冰醋酸（99%）、重铬酸钾溶液（1g/L）、铬酸钾溶液（1g/L）、无水乙醇、氯甲苯、醋酸、氯甲烷、乙酯氯化镁、王水、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液（10%）等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。 *③物理性能：密度检测值1.49g/cm3、拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、弯曲弹性模量1.42×104 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。 *④环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3，产品需符合《绿色建筑选用产品证明商标准用证》。 *⑤抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。 *⑥防霉性能：在孢子悬液浓度1.0×106个/mL情况下测定巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉，28天测定结果生长级别为0级。 *⑦电阻性能及燃烧性能：点对点电阻检测结果7.4×10^8，判定合格。 该产品根据测试结果及燃烧性能等级判据，燃烧性能标识为：GB8624B1(B-s1,d0)，符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级的B1级。 *⑧三聚氰胺的特殊迁移检测方法（EN13130-1:2004＆DD CEN/TS13130-27:2005）：用95%乙醇在60℃浸泡6小时 ＜2.0，检测合格。 *⑨表面杀菌/抑菌剂残留性能要求，根据国家标准《GB2763-2014》进行检测：甲胺磷（mg/kg）、克百威（mg/kg）、乙酰甲胺磷（mg/kg）、毒死蜱（mg/kg）、三唑磷（mg/kg）、辛硫磷（mg/kg）、氯氰菊酯（mg/kg）等12种检测实测值均未检出。 *⑩投标时须提供符合以上技术参数的台面板厂家针对本项目出具的授权书、检测报告、售后服务承诺书(均须加盖台面板厂家鲜章，原件备查)，不提供做废标处理。 (2)金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm钢架，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 (3)柜体部分： ①柜体、层板：采用18mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，以2mm厚PVC封边条在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 ②门板、抽屉：采用18mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，PVC防水封边，整体美观大方且不变形。 ③活动背板：采用16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，PVC防水封边，角码连接，方便拆卸。 (4)五金辅件： ①柜门、抽屉拉手：采用铝合金一字型暗拉手，表面光滑美观，抗腐耐污。 ②铰链：选用110度铰链，钛镍钢板或防腐锌合金,要求坚固、耐用。 ③导轨：选用三节式钢珠静音重型导轨，耐腐蚀，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。 ④调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 |
| 2 | 陶瓷台盆 |  | 5 | 件 | 纯白色高温陶瓷。 |
| 3 | PP水槽 | 550*440*310 | 4 | 个 | 水槽：黑色、防酸碱PP材质一体成型制成。 |
| 4 | 感应水龙头 |  | 10 | 套 | 接电式感应器水龙头。 |
| 5 | 台面式紧急洗眼器 |  | 3 | 套 | 台式紧急冲淋洗眼器：主体为加厚铜质，高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。软性橡胶喷头，出水口经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。PP材质的防尘盖。最大水压7巴。 |
| 6 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 8 | 组 | 全木结构：柜体、层板采用三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边处理；拉手采用仿不锈钢拉手，表面光洁美观。 |
| 7 | 传递窗 | 600*600*600 | 3 | 个 | 全钢结构：整体采用不锈钢材质精制而成，表面均匀灰白环氧树脂喷涂处理。 |
| 8 | 旧实验台、墙体拆除 |  | 1 | 批 | 原有实验台柜、隔墙、吊顶拆除。 |
| 9 | 运输费 |  | 1 | 趟 | 客户指定安装地点，含差旅费。 |
| 10 | 净化空调机组 | VAC1015A25HF-S | 1 | 套 | 直膨外机额定输入功率20KW、电机功率4KW、冷量61.6KW、热量68.5KW、风量7500m³/h、机外压力600Pa，含初效、中效。 |
| 11 | 新风补充装置 |  | 1 | 套 | 带调节阀 |
| 12 | 净化彩钢板吊顶 |  | 110 | ㎡ | 50型玻镁板、δ=0.476、双膜 |
| 13 | 净化彩钢板隔墙 |  | 210 | ㎡ | 50型玻镁板、δ=0.476、双膜 |
| 14 | 彩钢板加强筋 |  | 210 | ㎡ | 40*4mm角钢、线材 |
| 15 | 铝合金专用材 |  | 330 | ㎡ | 国标δ=1.2mm |
| 16 | 地面PVC处理 |  | 110 | ㎡ | δ=2.5mm防静电 |
| 17 | 静压送风箱 |  | 10 | 套 | 钢板烤漆520*520mm |
| 18 | 铝合金侧回风窗 |  | 14 | 只 | 喷塑、可开式 |
| 19 | 高效过滤器 |  | 10 | 只 | 无隔板式结构、δ≥99.95 |
| 20 | 喷塑散流板 |  | 10 | 只 | 微孔 |
| 21 | 多叶调节阀 |  | 10 | 只 | 对开 |
| 22 | 软接袋 |  | 10 | 只 | 帆布连接，消音减震 |
| 23 | 镀锌风管 |  | 90 | ㎡ | 0.6mm镀锌钢板 |
| 24 | 微孔式消声器 |  | 1 | 套 | 在较宽的频带范围内消除气流噪声 |
| 25 | 钣金加工 |  | 90 | ㎡ | 机制 |
| 26 | PEF保温板 |  | 90 | ㎡ | δ=25mm,阻燃 |
| 27 | 固定观察窗 |  | 20 | ㎡ | 5mm厚玻璃 |
| 28 | 微压仪表 |  | 3 | 只 | 全铝精铸，深灰色烤漆 |
| 29 | 洁净内三通 |  | 90 | 只 | 三维接件 |
| 30 | 铝合金内圆弧角 |  | 360 | m | 阴角处理、50型喷塑 |
| 31 | 塑料底条 |  | 360 | m | 双卡条、塑料 |
| 32 | 净化彩钢板门 |  | 10 | 樘 | 单开 |
| 33 | 联动锁装置 |  | 3 | 套 | 电子互锁 |
| 34 | 50型槽铝 |  | 360 | m | δ=1.2mm |
| 35 | 铝合金圆柱 |  | 40 | m | 阳角处理、50型喷塑 |
| 36 | 斜边净化灯 |  | 20 | 支 | 2*40W不锈钢外壳 |
| 37 | 紫外杀菌灯 |  | 7 | 支 | 1*30W |
| 38 | 机组电缆线 |  | 20 | 米 | 50mm²*4+16mm²*1 铜芯电缆线 |
| 39 | 强电布置 |  | 110 | ㎡ | 设备电线、开关面板、PZ-30箱，国标。 |
| 40 | 弱电布置 |  | 110 | ㎡ | 以太网交换机，国标超五类线。 |
| 41 | 上下水布置 |  | 110 | ㎡ | 从楼层主管布置到实验室区域。 |
| 42 | 五金辅助材 |  | 330 | ㎡ | δ8-12螺丝等 |
| 43 | 密封材料 |  | 330 | ㎡ | 20mm保温材料等 |
| 44 | 净化系统安装费 |  | 1 | 套 | 使PCR实验室达到标准使用要求。 |
| 45 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-5# 2.2KW | 3 | 台 | 玻璃钢材质、可变频、5000m³/h |
| 46 | 风管 | ￠400 | 60 | 米 | PVC材质 |
| 47 | 风管 | ￠300 | 80 | 米 | PVC材质 |
| 48 | 风管 | ￠200 | 120 | 米 | PVC材质 |
| 49 | 三通 | ￠400 | 5 | 个 | PVC材质 |
| 50 | 三通 | ￠300 | 10 | 个 | PVC材质 |
| 51 | 三通 | ￠200 | 6 | 个 | PVC材质 |
| 52 | 弯头 | ￠400 | 10 | 个 | PVC材质 |
| 53 | 弯头 | ￠300 | 15 | 个 | PVC材质 |
| 54 | 弯头 | ￠200 | 20 | 个 | PVC材质 |
| 55 | 变径 | ￠400-￠300 | 5 | 个 | PVC材质 |
| 56 | 变径 | ￠300-￠200 | 10 | 个 | PVC材质 |
| 57 | 电动风阀 |  | 8 | 个 | ABS材料，任意角度调节与PLC联动。 |
| 58 | 手动风阀 |  | 8 | 个 | PVC材质 |
| 59 | 止回阀 |  | 3 | 个 | PVC材质 |
| 60 | 防火阀 |  | 3 | 个 | PVC材质 |
| 61 | 防雨帽 |  | 3 | 个 | PVC材质 |
| 62 | 风机进风口 |  | 3 | 个 | PVC材质 |
| 63 | 风机出风口 |  | 3 | 个 | PVC材质 |
| 64 | 活性碳吸附箱 |  | 3 | 台 | PP材质，内含活性炭纤维过滤装置。 |
| 65 | 高效过滤器 |  | 3 | 只 | δ≥99.95 |
| 66 | PLC控制器 |  | 3 | 套 | 可编程 |
| 67 | 变频器 |  | 3 | 套 | 可编程 |
| 68 | 智能控制器 |  | 3 | 套 | 连接净化空调机组控制系统，达到联动控制的效果。 |
| 69 | 变频控制柜 |  | 3 | 套 | 配各种高低压电气元件 |
| 70 | 电缆线 |  | 80 | 米 | 铜芯电缆线、国标 |
| 71 | 信号线 |  | 200 | 米 | 国标 |
| 72 | 外墙支架 |  | 3 | 套 | 标准 |
| 73 | 室内支架 |  | 3 | 套 | 标准 |
| 74 | 风机支架 |  | 3 | 套 | 标准 |
| 75 | 墙体开孔 |  | 1 | 批 | 标准 |
| 76 | 通风系统安装费 |  | 1 | 套 | 风机运上楼顶、通风管路铺设并保证通风效果达到标准要求。 |